- 附件一：听力筛查设备主要技术参数

- 一、设备用途：

便携式筛查工具，用于婴幼儿及成年人的畸变产物耳声发射（DPOAE）测量。

- 二、主要特点及技术参数：

- 1、测试频率：2 kHz、3 kHz、4 kHz、5 kHz ；强度：65/55 dB SPL ；信噪比：6 dB。

2、清晰直观彩色OLED显示器，测量时可看到测试进程，显示信噪比或者数值图形、数据。

3、连接器：充电用Micro-USB接口，探头用HDMI接口，电脑连接端口：Micro-USB。

4、轻质耐用的探头，可更换探管，不用清洁处理：

1）连接端口：HDMI；2）一体式麦克风与接收器；3）探头存储校准数据；4）麦克风噪音：-20 dB SPL @2 kHz (1 Hz 带宽), -13 dB SPL @ 1 kHz (1 Hz 带宽)。

5、自动启动：插入探头，检查探头密封性和稳定性，检查为可接受和稳定后，开始耳内校准，然后自动开始测试 ,全过程在1秒内完成。

6、耳塞：以颜色区分尺寸规格，适合3-15毫米直径的外耳道。

7、中文操作界面,另外可选择≥10种操作语言。

8、自动分析结果：通过、转诊、未密封、噪声过大等。

9、专利背景噪声运算法则：优化不同背景噪声环境下的信号取样过程。降低转诊率，使数据收集更快速。

10、可通过蓝牙连接电脑,传输及打印数据。

11、充电及数据传输底座。

三、其他要求：

1、主机保质期2年，消耗性配件质保期6个月。

2、四川省或邻近省份有售后服务点（提供售后点地址及人员资料）。设备发生故障后2小时内能应答，并给出解决方案，如不能恢复提供备用机。

3、供货要求：配送到医院指定地点。