附件1、                  医用血液冷藏箱参数

1、有效容积≥260L。

2、微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。

3.门体：采用立式单门设计，具有自关门功能。

3.显示：高清液晶触摸大屏显示，方便观察数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。

4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。

5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。

6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。

7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。

9. 配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。

10. 噪声低于国家标准，声压级≤40dB（A）。

11.不锈钢内胆设计，防腐可靠。

12.门体配置机械锁，选配电磁锁，电磁锁可以实现NFC打卡开锁和指纹开锁（选配）功能。

13.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。

14.防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压缩机开停，防止温度异常影响血液安全。

15.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。

16.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。

17. ≥4个搁架，≥12个血筐，≥4个内门，可减小开门取血的冷量散失。

18、整机质保≥3年，设备使用年限≥10年。